蓝牙协议说明

实现通讯，主要依靠三个服务完成。

发送实时包数据，接收手机端发送的指令。

服务UUID如下所示

服务1：(用于蓝牙与app通讯)

功能：实时包的发送、读取手机端发送的指令

服务uuid：

uuid0：{0x9E, 0xCA, 0xDC, 0x24, 0x0E, 0xE5, 0xA9, 0xE0, 0x93, 0xF3, 0xA3, 0xB5, 0x01, 0x00, 0x40, 0x6E}

特性uuid：

从设备端读(APP<-模块)：uuid1：{0x9E, 0xCA, 0xDC, 0x24, 0x0E, 0xE5, 0xA9, 0xE0, 0x93, 0xF3, 0xA3, 0xB5, 0x03, 	0x00, 0x40, 0x6E}

写入设备端(APP->模块)：uuid2：{0x9E, 0xCA, 0xDC, 0x24, 0x0E, 0xE5, 0xA9, 0xE0, 0x93, 0xF3, 0xA3, 0xB5, 0x02, 	0x00, 0x40, 0x6E}

- 收发协议:

- APP->蓝牙模块指令:(uuid2),(注意:为兼容有线串口,统一为单字节)

开启测量       0x24

结启测量       0x2A

说明：

可额外拓展, 设备类别 (2byte) 和校验码(1byte)

- 蓝牙模块指令->APP:(uuid1)

接收数据包固定长度24字节,均为16进制数据, 前两字节代表包头和数据包类型,最后字节为包围, 详细如下:

数据上报: (包头: 0xFF 0x01)(包尾: 0xF1)  (1秒一次)

0xFF 0x01 0xAA 0xBB 0xCC 0xDD 0xEE 0xGG 0xHH 0xII 0xJJ 0xKK 0xLL1 0xLL2 0xPP1 0xPP2 + 7Bety预留 + 0xF1

| 参数 | 数据包对应位置(Hex) | 范围(Dec) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心率: | 0xAA | 30-250次/分钟 |  |
| 血氧: | 0xBB | 70-99% |  |
| 微循环: | 0xCC | 70-99 |  |
| 收缩压: | 0xDD | 90-140 |  |
| 舒张压: | 0xEE | 60-90 |  |
| 呼吸率: | 0xGG | 10-25 |  |
| 疲劳指数: | 0xHH | 10-120 |  |
| RR间期: | 0xII | 600-1000 |  |
| SDNN: | 0xJJ | 102-180 |  |
| RMSSD: | 0xKK | 10-120 |  |
| 人体温度 | 0xLL1+(0xLL2/100) | 35-40度 | LL2是小数 |
| 预测温度 | 0xPP1+(0xPP2/100) | 25-45度 | PP2是小数 |

注意: 17-23Bety预留其它用途,暂未定义;